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                       ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ

              в соответствии со статьей 36 Закона КР

                   от 20 июля 2009 года N 241

      "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики19 марта 2004 года. Регистрационный номер 37-04                                                     Утверждены                                              постановлением Главного                                           Государственного санитарного                                            врача Кыргызской Республики                                           от 20 февраля 2004 года № 10           МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ        2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ                Гигиенические требования к производству,                 эксплуатации и контролю рентгеновских                установок для досмотра багажа и товаров                           Санитарные правила                                                         СП 2.6.1.006-03                           Закон Кыргызской Республики                     "О санитарно-эпидемиологическом                        благополучии населения"      "Государственные санитарно-эпидемиологические правила и  нормативы(далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливаю-щие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безо-пасности  и (или) безвредности для человека факторов среды обитания длячеловека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создаетугрозу  жизни  или  здоровью  человека,  а также угрозу возникновения ираспространения заболеваний" (статья 1).     "Соблюдение санитарных  правил  является обязательным для граждан,физических и юридических лиц" (статья 35).     "За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисцип-линарная, административная и уголовная ответственность в соответствии сзаконодательством Кыргызской Республики" (статья 52).     Настоящие правила  разработаны   Департаментом   госсанэпиднадзораМинздрава  Кыргызской  Республики  в  соответствии с Законом КыргызскойРеспублики "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", По-ложением  "О  государственной  санитарно-эпидемиологической службе Кыр-гызской Республики",  Положением "О государственном санитарно-эпидемио-логическом  нормировании",  утвержденными  постановлением ПравительстваКыргызской Республики от 10.12.2001 г.  № 778,  Законом Кыргызской Рес-публики   "О   радиационной   безопасности   населения",  с  учетом  СП2.6.1.697-98,  разработанного ведущими научно-исследовательскими инсти-тутами  Российской  Федерации,  а  также  международных рекомендаций пообеспечению радиационной безопасности персонала и населения. Они регла-ментируют требования по обеспечению радиационной безопасности при рабо-те с рентгеновскими установками для досмотра багажа и товаров.     Требования настоящих  правил  являются обязательными для предприя-тий,  учреждений и других организаций независимо  от  их  ведомственнойподчиненности и форм собственности, которые разрабатывают, изготавлива-ют,  эксплуатируют и контролируют  все  типы  рентгеновских  установок,предназначенных  для досмотра багажа и товаров,  являющихся источникамирентгеновского излучения и работающих при номинальном напряжении от  40до 300 кВ.     Правила не распространяются на:     - установки, в которых используются ускорители заряженных частиц сэнергией более 300 кэВ.     Ответственность за выполнение требований настоящих правил возлага-ется на администрацию  организаций,  проектирующих,  изготавливающих  иэксплуатирующих  рентгеновские  установки для досмотра багажа и товаров(далее по тексту РУДБТ).     Министерства и  ведомства должны осуществлять контроль за выполне-нием настоящих правил в подведомственных им учреждениях.                           1. Общие положения      1.1. РУДБТ содержат рентгеновскую трубку,  являющуюся  техногеннымисточником ионизирующего (рентгеновского) излучения, представляющим по-тенциальную радиационную опасность для здоровья персонала и населения.     1.2. Рентгеновская трубка,  становится источником излучения лишь вмомент подачи на нее высокого напряжения.  Поэтому при перевозке и хра-нении  РУДБТ не представляют радиационной опасности и не требуют приня-тия специальных мер защиты.     1.3. По конструктивным особенностям, режиму эксплуатации и степенирадиационной опасности различают три типа РУДБТ.     К установкам  1-го  типа  относятся  стационарные РУДБТ с закрытойдосмотровой камерой,  щелевым пучком излучения  и  движущимся  объектомконтроля.  В  установках этого типа досмотровая камера окружена стацио-нарной радиационной защитой, обеспечивающей безопасные условия работы иисключающей возможность облучения людей прямым пучком излучения.  Высо-кое напряжение на рентгеновскую трубку выдается только в период прохож-дения контролируемым объектом зоны контроля. Доза облучения контролиру-емого объекта при проведении контроля,  как правило,  не превышает  0,1мГр.     К установкам 2-го типа относятся  стационарные  РУДБТ  с  закрытойдосмотровой  камерой,  широким  пучком излучения и неподвижным объектомконтроля.  Досмотровая камера окружена сплошной стационарной радиацион-ной защитой, обеспечивающей безопасные условия работы. Высокое напряже-ние на рентгеновскую трубку выдается только в период проведения контро-ля. При этом досмотровая камера закрыта и облучение людей прямым пучкомневозможно. Доза облучения контролируемого объекта при проведении конт-роля может превышать 1 Гр.     К установкам 3-го типа относятся мобильные РУДБТ, источник рентге-новского излучения в которых не имеет стационарной радиационной защиты.Ограничение облучения персонала достигается удалением его на достаточнобольшое расстояние от точки контроля, ограничением времени работы уста-новки и использованием специальных переносных защитных конструкций.     1.4. При  планировании  работ  на РУДБТ должен применяться принципминимизации облучения персонала и населения при  работе  с  источникамиионизирующих излучений. Для этого работы должны вестись преимущественнона установках 1-го типа.  Досмотр на установках 2-го типа должен прово-диться только тогда,  когда данных, полученных на установках 1-го типа,недостаточно для определения характера  содержимого  объекта  контроля.РУДБТ 3-го типа должны применяться лишь в тех случаях, когда применениеустановок 1-го и 2-го типов невозможно.     1.5. В  соответствии  с  НРБ-99 операторы,  наладчики и ремонтникиРУДБТ,  а также сотрудники, проводящие радиационный контроль, как лица,работающие с техногенными источниками,  относятся к персоналу группы А.Находящиеся по условиям работы в тех же  помещениях  другие  работники,непосредственно не работающие с РУДБТ,  относятся к персоналу группы Б.Работа их должна проводиться с соблюдением требований НРБ-99  и  ОСПОРБ99.  К работам по наладке,  испытанию, ремонту и эксплуатации установокдопускается персонал группы А.     1.6. Степень радиационной опасности при работе с РУДБТ определяет-ся мощностью экспозиционной дозы рентгеновского излучения,  его  эффек-тивной энергией, а также характером облучения (общее, местное).     1.7. К использованию в Кыргызской Республике допускаются только тевиды РУДБТ, в том числе и ввозимые из-за границы, которые прошли гигие-ническую экспертизу и получили положительное заключение государственнойсанитарно-эпидемиологической службы Кыргызской республики.                      2. Обязанности администрации      2.1. К моменту начала работ с РУДБТ на основании настоящих правил,а также инструкции завода-изготовителя по испытанию, наладке и эксплуа-тации установок,  администрация учреждения обязана разработать и утвер-дить инструкцию по радиационной безопасности, в которой должны быть оп-ределены:     - условия допуска персонала к работам на РУДБТ;     - порядок  и техника проведения всех видов работ на РУДБТ с учетомих особенностей в данном учреждении;     - условия содержания помещений;     - организация проведения радиационного контроля,  согласованная  сЦентром  государственного  санитарно-эпидемиологического надзора в Кыр-гызской Республике (далее территориальные ЦГСЭН).     2.2. Администрация  учреждения  обязана  разработать,  утвердить исогласовать с территориальным ЦГСЭН и органом государственного пожарно-го  надзора "Инструкцию по предупреждению аварии и пожара и их последс-твий" и "План мероприятий по защите персонала на случай аварии". В этихдокументах должны быть отражены следующие основные положения:     - прогноз возможных аварий и меры по их предупреждению;     - порядок информирования вышестоящей организации, территориальногоЦГСЭН и других организаций о возникновении аварии;     - порядок  оказания медицинской помощи в случае аварийного облуче-ния;     - меры по предупреждению и ликвидации пожара;     - действия персонала в случае аварии (пожара);     - ответственность  администрации за проведение мероприятий по пре-дупреждению и ликвидации последствий аварии.     2.3. До  начала работ на РУДБТ администрация учреждения должна ор-ганизовать обучение персонала безопасным методам работы.     2.4. К моменту получения установок администрация учреждения обяза-на назначить приказом по учреждению лицо, ответственное за радиационнуюбезопасность,  а для установок 3-го типа лицо, ответственное за их хра-нение и выдачу.     2.5. Администрация  учреждения  несет  ответственность за обучениеперсонала, проведение инструктажа и проверку знаний по охране труда, засвоевременное  прохождение персоналом медицинских осмотров,  а также заобеспечение безопасных условий труда и соблюдение персоналом всех  инс-трукций и правил, знание которых необходимо при выполнении работ.     2.6. При прекращении работ с РУДБТ администрация учреждения обяза-на проинформировать об этом территориальный ЦГСЭН.                     3. Требования к персоналу РУДБТ      3.1. К  самостоятельной  работе  на  РУДБТ допускаются лица (в томчисле и временно привлекаемые) не моложе 18 лет, относящиеся к персона-лу группы А и не имеющие медицинских противопоказаний, указанных в При-ложении 3 ОСПОРБ-99, прошедшие специальное обучение и имеющие соответс-твующую  квалификацию.  До  начала работ они должны пройти инструктаж ипроверку знаний правил безопасности при работе  с  источниками  рентге-новского  излучения  и электроустановками с напряжением выше 1000 В,  атакже ознакомиться с настоящими правилами и действующими в  организацииинструкциями.  Проверка знаний правил безопасности работ проводится ко-миссионно до начала работ и периодически, но не реже одного раза в год,а  инструктаж  -  не  менее двух раз в год с регистрацией в журнале иликарточке инструктажа.  При изменении характера работ с РУДБТ проводитсявнеочередной инструктаж.     3.2. Женщины должны освобождаться от работы на РУДБТ с момента ус-тановления беременности и на период грудного вскармливания.     3.3. К работам с РУДБТ 3-го типа могут быть допущены лица, имеющиеспециальную  подготовку  и  не менее чем III квалификационную группу потехнике безопасности при обслуживании электрооборудования.     3.3. К самостоятельным работам по монтажу и ремонту РУДБТ допуска-ются лица, окончившие специальные курсы, дающие право на выполнение та-кого  рода  работ,  или имеющие стаж работы с данным типом аппаратов неменее 3 лет.     3.4. Все лица,  работающие с РУДБТ,  обязаны знать и строго соблю-дать действующие правила и инструкции по охране труда.            4. Проектирование, изготовление и поставка РУДБТ      4.1. Техническая документация на  выпуск  или  модернизацию  РУДБТ(технические условия, паспорт, инструкция по эксплуатации, устройство ирасчет радиационной защиты) должна соответствовать требованиям  НРБ-96,ОСПОРБ-99  и настоящих санитарных правил и быть согласована с Государс-твенной санитарно-эпидемиологической службой Кыргызской Республики.     4.2. Разработчики и изготовители новых установок должны включать внормативную и техническую документацию  показатели  их  потребительскихсвойств и безопасности,  гигиенические нормативы, требования по обеспе-чению указанных нормативов в процессе производства, хранения, транспор-тировки, реализации и эксплуатации.     4.3. Расчет защиты РУДБТ и проверку значений мощности дозы рентге-новского  излучения  на  ее  поверхности следует проводить для наиболеежестких условий эксплуатации,  т.е.  для максимальных рабочих  значенийвысокого напряжения и анодного тока рентгеновской трубки.     4.4. На стадии подготовки технической  документации  и  постановкиустановок на промышленное производство документация и технология произ-водства подлежат гигиенической экспертизе.     4.5. В  обязательном порядке подлежат гигиенической экспертизе всевиды ввозимых на территорию Кыргызской Республики РУДБТ импортного про-изводства.  Санитарно-эпидемиологические заключения выдаются на основа-нии анализа результатов гигиенической оценки продукции,  протоколов  ееиспытаний  и экспертизы технической документации на соответствие норма-тивным документам, определяющим требования к продукции, ее производствуи применению.     4.6. Поставка учреждению РУДБТ осуществляется по заказам-заявкам всоответствии с п.3.5.1 ОСПОРБ-99.                    5. Требования к конструкции РУДБТ      5.1. Конструкция  РУДБТ  должна предусматривать защиту персонала инаселения от воздействия ионизирующего излучения при работе  установки.Установка должна иметь звуковую и, или световую сигнализацию о ее вклю-чении.  Пульт управления РУДБТ должен иметь надежное замковое  устройс-тво, гарантирующее невозможность ее несанкционированного включения пос-торонними лицами.     5.2. При  поставке  РУДБТ  должна быть опломбирована пломбой заво-да-изготовителя с таким расчетом, чтобы, не нарушив пломбу, нельзя былоизменить характеристики установки, влияющие на безопасность ее эксплуа-тации.     5.3. Для  всех  вновь  разрабатываемых РУДБТ 2-го типа должна бытьпредусмотрена система блокировок полностью исключающая возможность  по-дачи высокого напряжения на рентгеновскую трубку при открытой досмотро-вой камере,  а также при снятых или неправильно  установленных  съемныхзащитных блоках.     Конструкция блокировок должна исключать возможность их  отключенияили  умышленного  вывода  из  строя без разборки установки с нарушениемпломб изготовителя.     При неисправности  блокировок включение установки должно быть иск-лючено.  Информация о неисправности систем  блокировки  и  сигнализациидолжна поступать на пульт управления.     5.4. РУДБТ должны удовлетворять  требованиям  действующих  "Правилустройства электроустановок".                  6. Порядок ввода в эксплуатацию РУДБТ      6.1. Пуско-наладочные  работы,  связанные  с вводом в эксплуатациюРУДБТ,  должны  проводиться  специализированной  организацией,  имеющейдействующий санитарный паспорт и лицензию на данный вид работ, с забла-говременным (за 10 дней) оповещением  территориальных  ЦГСЭН  о  месте,сроках и условиях проведения работ.     6.2. Стационарные РУДБТ размещаются  в  соответствии  с  проектом,разработанным  проектной организацией,  имеющей действующую лицензию напроведение соответствующих работ,  и  согласованным  с  территориальнымЦентром госсанэпиднадзора (далее - ЦГСЭН).     6.3. Установки,  поступившие в учреждение, должны регистрироватьсяв  приходно-расходном журнале по форме,  приведенной в ОСПОРБ-99 (прил.6).     6.4. Передачу  РУДБТ  другому  учреждению должна согласовываться стерриториальными ЦГСЭН  и  органом  внутренних  дел  в  соответствии  сп.3.5.2 ОСПОРБ-99. Передача должна быть оформлена актом в 2 экземплярахи зафиксирована в приходно-расходных журналах обоих учреждений.                    7. Требования к размещению РУДБТ                       и оборудованию помещений      7.1. Помещения  и  установки до начала их эксплуатации должны бытьприняты комиссией,  в состав которой входят  представители  учреждения,эксплуатирующего установки, и территориального ЦГСЭН. Комиссия устанав-ливает соответствие принимаемых объектов требованиям проектной докумен-тации, действующих норм и правил, наличие условий радиационной безопас-ности для персонала и населения,  обеспечение условий сохранности уста-новок и решает вопрос о возможности их эксплуатации.     7.2. Комиссия составляет акт, в котором для каждого помещения ука-зывается тип установки, максимально допустимое число одновременно рабо-тающих установок, число установок, размещенных в одном помещении, вид ихарактер работ, а также ограничительные условия.     7.3. На основании акта приемки новых помещений и установок или ак-та  санитарного обследования действующих помещений и установок террито-риальные ЦГСЭН оформляют санитарный паспорт на право  работы  с  РУДБТ.Санитарный паспорт выдается на срок не более 3 лет.  По истечении срокадействия санитарного паспорта по представлению администрации учреждениятерриториальные  ЦГСЭН решают вопрос об оформлении санитарного паспортана новый срок.     7.4. На  дверях каждого помещения,  в котором запрещается присутс-твие при работе установок лиц,  не отнесенных к персоналу,  должны бытьуказаны назначение помещения и знак радиационной безопасности.     7.5. Расположение РУДБТ в отведенных для них  помещениях  произво-дится в соответствии с утвержденным проектом.     7.6. Пол в помещениях,  где размещены РУДБТ,  должен быть выполнениз электроизолирующего материала (дерево,  линолеум и т.д.).  К отделкестен и потолка особых требований  не  предъявляется.  Помещения  должныбыть сухими и отапливаемыми.     7.7. В помещениях,  где размещены РУДБТ, должна быть устроена при-нудительная приточно-вытяжная вентиляция с двукратным воздухообменом. Вних должно быть достаточное для выполнения  всех  необходимых  операцийестественное  и  искусственное  освещение в соответствии с действующиминормами и правилами.     7.8. При  использовании  РУДБТ  3-го типа в учреждении должно бытьпредусмотрено специальное помещение для хранения этих установок  и  за-пасных  частей  к  ним из расчета 3 кв.м на установку при условии,  чтоплощадь всего помещения должна быть не менее 10 кв.м.     7.9. Размеры и радиационная защита помещений (группы помещений), вкоторых производится работа с РУДБТ,  должны обеспечивать  на  наружныхповерхностях их стен мощность дозы рентгеновского излучения,  не превы-шающую допустимый уровень для населения (0,1 мкЗв/ч) при работе  макси-мального  количества установок,  разрешенных для одновременной работы всанитарном паспорте.     7.10. Помещения,  в  которых  производится работа с РУДБТ,  должныбыть обеспечены организационными и техническими средствами  ограничениядоступа в них посторонних лиц.              8. Требования безопасности при работе с РУДБТ      8.1. Работа  с РУДБТ разрешается только в помещениях,  указанных всанитарном паспорте учреждения. Проведение работ, не связанных с приме-нением установок,  в этих помещениях допускается только в случае,  еслиони вызваны производственной необходимостью и предусмотрены в  санитар-ном паспорте.     8.2. Безопасность эксплуатации РУДБТ обеспечивается:     - технически обоснованными конструктивными решениями установки;     - оптимизацией способов проведения рабочих операций на установке сиспользованием необходимых средств радиационной защиты;     - применением блокировок в цепи высокого напряжения  и  сигнализа-ции, предупреждающей об опасности облучения;     - радиационным контролем.     8.3. Выдача мобильных РУДБТ 3-го типа из мест постоянного хранения(со склада) для проведения работ производится  ответственным  лицом  пописьменному  разрешению руководства учреждения.  Работа с ними произво-дится в соответствии с  технологическим  регламентом,  согласованным  стерриториальным ЦГСЭН и утвержденным администрацией учреждения.     8.4. Для РУДБТ 1-го и 2-го типов защита от рентгеновского  излуче-ния  должна конструктивно входить в состав установки и при всех возмож-ных условиях ее  эксплуатации  обеспечивать  ослабление  мощности  дозырентгеновского  излучения  в  любой доступной точке внешней поверхностиустановки (не дальше 0,1 м от  поверхности)  до  уровня  не  более  2,5мкЗв/ч (0,25 мбэр/ч).     8.5. Для РУДБТ,  размещенных в помещениях, в которые исключен дос-туп населения и персонала группы Б при работе установки,  мощность дозырентгеновского излучения в любой доступной  точке  внешней  поверхностиустановки не должна превышать 10 мкЗв/ч (1 мбэр/ч).     8.6. Для РУДБТ 3-го типа при всех возможных условиях их эксплуата-ции  накопленная за рабочую смену доза рентгеновского излучения на гра-нице радиационно-опасной зоны не должна превышать 70 мкЗв (7 мбэр). Этосоответствует  средней  за  рабочую  смену  мощности  дозы 10 мкЗв/ч (1мбэр/ч).     8.7. Мощность дозы рентгеновского излучения на внешней поверхностипомещений (зданий),  в которых проводится работа с РУДБТ, при всех воз-можных  режимах  их  эксплуатации  не  должна  превышать 0,1 мкЗв/ч (10мкбэр/ч).     8.8. При  проведении  работ  с  использованием РУДБТ 3-то типа внеспециальных помещений должны быть выполнены следующие требования:     - должна быть определена и маркирована (или ограждена) граница ра-диационно-опасной зоны (зона, где накопленная за смену доза рентгеновс-кого  излучения  может превышать 70 мкЗв (7 мбэр)) так,  чтобы она былаясно видимой с расстояния не менее 3 м;     - должно быть исключено нахождение персонала в радиационно-опаснойзоне при работе установки;     - должна быть определена и маркирована (или ограждена) граница зо-ны А (зона, в пределах которой накопленная за смену доза рентгеновскогоизлучения  может  превышать 17,5 мкЗв (1,75 мбэр)) так,  чтобы она былаясно видимой с расстояния не менее 3 м;     - на  границе  зоны  А  должны быть установлены знаки радиационнойопасности и приняты организационные  и  технические  меры,  исключающиевозможность нахождения внутри этой зоны персонала группы Б и лиц из на-селения при работе установки;     - должна быть определена и маркирована (или ограждена) граница зо-ны Б (зона, в пределах которой накопленная за смену доза рентгеновскогоизлучения может превышать 0,7 мкЗв (70 мкбэр)) так, чтобы она была ясновидимой с расстояния не менее 3 м;     - на  границе  зоны  Б  должны быть установлены знаки радиационнойопасности и приняты организационные  и  технические  меры,  исключающиевозможность нахождения внутри этой зоны лиц из населения при работе ус-тановки;     - работы  должны выполняться бригадой не менее,  чем из двух чело-век, один из которых должен постоянно находиться у пульта управления, авторой наблюдать за радиационно-опасной зоной.     Допускается маркировать только границы радиационно-опасной зоны  изоны Б. При этом при работе установки должен быть исключен доступ в зо-ну Б и персонала группы Б.     Для снижения  доз облучения персонала и населения следует дополни-тельно:     - по возможности,  для уменьшения размеров радиационно-опасной зо-ны, а также зон Д и Б устанавливать за досматриваемым объектом защитныйэкран, перекрывающий пучок излучения;     - пучок излучения направлять в сторону от  рабочих  мест,  выбираянаправление,  где наименее вероятно появление людей или имеется хорошийпоглотитель, например толстая стена;     - использовать при работе установки, имеющие режим "память", когдавремя облучения минимально, а полученное изображение воспроизводится нателевизионном экране сколь угодно долго с помощью блока электронной па-мяти.     8.9. Длина кабеля, соединяющего пульт управления РУДБТ 3-го типа сее рентгеновским излучателем,  должна обеспечивать возможность нахожде-ния оператора за пределами радиационно-опасной зоны при работе установ-ки.     8.10. На  кожухе  рентгеновского  излучателя  с трех сторон долженбыть нанесен знак радиационной опасности, выполненный по ГОСТ 17925-72.     8.11. Не  реже  одного раза в месяц должен проводиться техническийосмотр установки.     8.12. Не  реже одного раза в год РУДБТ должны подвергаться осмотруи электротехническому испытанию в присутствии представителей службы ра-диационной  безопасности  и отдела техники безопасности организации.  Вэтом случае проверяются электроизмерительные приборы,  состояние зазем-ления,  изоляции,  работоспособность  систем блокировки и сигнализации,состояние установки.     Результаты проверки с указанием срока устранения отмеченных недос-татков заносятся в акт,  который составляется в 2 экземплярах. Один эк-земпляр акта хранится в подразделении, а второй - в службе радиационнойбезопасности учреждения.     8.13. О всех нарушениях в работе установок, о неисправности защит-ных и блокирующих устройств обслуживающий персонал обязан делать отмет-ку в журнале и немедленно докладывать ответственным лицам.      9. Требования безопасности при проведении монтажно-наладочных                   и ремонтно-профилактических работ      9.1. Монтажно-наладочные и ремонтно-профилактические работы должныосуществляться специализированной организацией, имеющей действующую ли-цензию на соответствующий вид деятельности. Допускается проведение этихработ специально подготовленным персоналом учреждения.     9.2. Монтажно-наладочные работы проводятся до приемки РУДБТ в экс-плуатацию  при  соблюдении  требований  безопасности и регламентируютсяинструкциями по проведению таких работ. При этом особое внимание должнобыть  уделено организации радиационного контроля и надежной работе сис-тем блокировки и сигнализации.     9.3. При  проведении монтажно-наладочных и ремонтно-профилактичес-ких работ,  а также при эксплуатации установок  запрещается  выполнениекаких-либо  операций,  противоречащих требованиям инструкций по техникебезопасности,  по радиационной безопасности и другим нормативным  доку-ментами,  за исключением действий, направленных на предотвращение пере-облучения людей.     9.4. Монтажно-наладочные и ремонтно-профилактические работы должныпроводиться бригадой не менее, чем из 2 человек.     9.5. Во  время проведения монтажно-наладочных и ремонтно-профилак-тических работ сетевой выключатель отключается и на  него  навешиваетсяпредупредительный знак: "Не включать", "Работают люди".     Если при проведении указанных работ  необходимо  включить  высокоенапряжение,  то перед каждым включением необходимо предупредить об этомработающих, убедиться, что все они покинули камеру досмотра (радиацион-но-опасную зону), и только после этого включить высокое напряжение.                        10. Радиационный контроль      10.1. Радиационный  контроль  в  учреждениях,  проводящих работы сРУДБТ,  должен обеспечивать получение необходимой информации о радиаци-онной обстановке в помещениях, где расположены данные установки, а так-же о дозах облучения персонала.     10.2. К  моменту  начала  работ  с установками в учреждении должнабыть разработана система радиационного контроля за радиационной  обста-новкой в помещениях, в которых ведутся работы с использованием РУДБТ.     10.3. В зависимости от объема и характера работ  с  установками  вучреждении приказом администрации должна быть организована служба ради-ационной безопасности или назначено лицо, ответственное за радиационныйконтроль.     10.4. Положение о службе радиационной безопасности (лице,  ответс-твенном за радиационный контроль),  утвержденное главным инженером (ру-ководителем) учреждения и согласованное с территориальным ЦГСЭН,  опре-деляет численность, права и обязанности службы радиационной безопаснос-ти (лица, ответственного за радиационный контроль).     Численность службы устанавливается таким образом, чтобы обеспечитьрадиационный контроль при всех радиационно-опасных работах.     10.5. Персонал службы радиационной безопасности (лицо, ответствен-ное за радиационный контроль) назначается приказом администрации учреж-дения из числа сотрудников, прошедших специальную подготовку.     10.6. Объем,  характер и периодичность радиационного  контроля,  атакже  учет  и порядок регистрации его результатов определяются службойрадиационной безопасности учреждения (лицом,  ответственным за радиаци-онный  контроль) согласуются с территориальным ЦГСЭН и утверждаются ад-министрацией учреждения.     10.7. В  помещениях постоянного или временного размещения эксплуа-тируемых образцов РУДБТ проводится периодический радиационный  контрольдля проверки соблюдения действующих норм радиационной безопасности, со-ответствия параметров радиационной обстановки эксплуатационной докумен-тации на РУДБТ, а также для получения информации о дозах облучения пер-сонала. Радиационный контроль должен включать:     - контроль  мощности дозы рентгеновского излучения на наружной по-верхности установки (не реже 1 раза в год, а также при вводе в эксплуа-тацию и каждый раз после проведения ремонтных работ);     - контроль мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих  мес-тах персонала (не реже 1 раза в год, а также при вводе в эксплуатацию икаждый раз после проведения ремонтных работ);     - контроль доз облучения досматриваемых объектов (не реже 1 раза вгод, а также при вводе в эксплуатацию и каждый раз после проведения ре-монтных работ);     - контроль доз облучения персонала (постоянно с  регистрацией  ре-зультатов не реже одного раза в квартал,  а для женщин в возрасте до 40лет - ежемесячно).     10.8. Для образцов РУДБТ, допускающих регулирование параметров ге-нерации пучка рентгеновского излучения (анодное напряжение  рентгеновс-кой трубки,  анодный ток), радиационный контроль должен проводиться примаксимальных рабочих значениях параметров.     10.9. При  проведении  радиационного контроля в РУДБТ должен уста-навливаться имитатор досматриваемого объекта, в качестве которого реко-мендуется  использовать  наполненную водой полиэтиленовую канистру объ-емом 10-20 л.     10.10. Лицо, проводившее радиационный контроль, заносит результатыпроведенных измерений в журнал дозиметрического контроля  (прил.  1)  иоформляет их в виде протокола (прил. 3), составляемого в 3 экземплярах,с указанием (на обороте протокола измерений или в специальном  приложе-нии к нему) расположения точек измерения. Один экземпляр протокола нап-равляется в подразделение,  где проводились измерения, второй - в отделохраны труда, третий остается в службе радиационной безопасности (у ли-ца, ответственного за радиационный контроль).     10.11. Контроль  индивидуальных доз облучения тела (на уровне поя-са) для персонала группы А должен проводиться с использованием  индиви-дуальных дозиметров постоянно с ежеквартальной регистрацией результатов(ежемесячной для женщин в возрасте до 40 лет) в карточках учета индиви-дуальных  доз внешнего облучения (прил.  4),  копии которых должны хра-ниться в учреждении в течение 50 лет после увольнения работника. В слу-чае  перевода  работника  в другое учреждение,  его карточка учета доз,должна передаваться на новое место работы.     10.12. Для измерения мощности дозы рентгеновского излучения в воз-духе при контроле радиационной обстановки на рабочих местах  операторовРУДБТ следует использовать дозиметры рентгеновского излучения, поверен-ные в установленном порядке  и  удовлетворяющие  следующим  техническимтребованиям:     - Предел основной погрешности измерения - не более 20%;     - Нижняя граница энергетического диапазона - не более 20 кэВ;     - Верхняя граница энергетического диапазона не менее - 300 кэВ;     (Для конкретных типов РУДБТ допускается применять дозиметры, у ко-торых численное значение этого параметра в кэВ не  меньше  номинальногозначения высокого напряжения в кВ).     - Диапазон измерения - не менее 0,1 мкЗв/ч (-,:)  100  мкЗв/ч  (10мкР/ч - 10 мР/ч);     - Время проведения одного измерения - 2 (-,:) 40 с.     Все используемые  средства измерений должны иметь действующее сви-детельство о государственной поверке в полях рентгеновского излучения.     Технические характеристики  некоторых дозиметрических приборов дляизмерения мощности дозы рентгеновского излучения приведены в прил. 2.     10.13. Для  проведения измерений индивидуальных доз внешнего облу-чения персонала и доз облучения  контролируемого  багажа  рекомендуетсяиспользовать индивидуальные дозиметры на основе LiF термолюминесцентныхдетекторов типа ДТГ-4 или другие,  имеющие действующее свидетельство  огосударственной  поверке в полях рентгеновского излучения и позволяющиеизмерять дозу рентгеновского излучения, превышающую 50 мкЗв (5 мбэр), вэнергетическом диапазоне 20-300 кэВ.     10.14. При проведении радиационного контроля на образцах  РУДБТ  симпульсной рентгеновской трубкой необходимо использовать приборы, пред-назначенные для измерения мощности дозы (дозы) импульсного  рентгеновс-кого излучения.     10.15. При организации радиационного контроля на РУДБТ  рекоменду-ется использовать методику [1].             11. Нерадиационные факторы и меры защиты от них      11.1. Для  обеспечения  безопасных  условий  труда на РУДБТ должныбыть приняты необходимые меры защиты от воздействия:     - электрического тока, статического электричества;     - озона, окислов азота.     11.2. Для  обеспечения  безопасных  условий  труда на РУДБТ должныбыть проведены противопожарные мероприятия  в  объеме,  предусмотренномсоответствующим регламентирующим документом.     11.3. Для предотвращения поступления свинца в  организм  персоналанеобходимо:     - не использовать защитные устройства из  свинцовой  резины  послеистечения срока эксплуатации, указанного в технических условиях;     - поверхность защитных экранов из свинца покрывать  двойным  слоеммасляной или эмалевой краски;     - после окончания работы,  требующей контакта кожи рук с изделиямииз свинца или свинцовой резины, мыть руки теплой водой с мылом.     11.4. Перечень подлежащих контролю вредных факторов и  порядок  ихконтроля  определяются по согласованию с территориальным ЦГСЭН в техни-ческой документации на РУБДТ и в проектах их  размещения,  концентрациихимических веществ в воздухе помещений не должны превышать утвержденныхМинздравом Кыргызской Республики ПДК (ОБУВ) вредных веществ  в  воздухерабочей зоны.                                                                 Приложение 1          Рекомендуемая форма журнала дозиметрического контроля -----------------------------------------------------------------------|Дата |Наимено-|Источ-|Режим |Место|Резуль-|Тип и  |Изме-|Под-  |При- ||изме-|вание   |ник   |работы|изме-|таты   |номер  |рения|пись  |меча-||рения|установ-|излу- |      |рения|измере-|изме-  |про- |ответ-|ния  ||     |ки      |чения |      |     |ния    |ритель-|водил|ствен-|     ||     |        |      |      |     |       |ного   |     |ного  |     ||     |        |      |      |     |       |прибора|     |лица  |     ||-----|--------|------|------|-----|-------|-------|-----|------|-----|-----------------------------------------------------------------------                                                             Приложение 2                  Технические характеристики некоторых                       дозиметрических приборов -----------------------------------------------------------------------| Марка  |   Тип   |Диапазон |Диапазон | Основ-|Возмож-|Наличие|Фирма ||прибора |детектора|измерения| энергий |  ная  | ность |интер- |произ-||        |         |мощности |фотонного|погреш-|сохра- | фейса |води- ||        |         |   дозы  |излучения| ность | нения |  для  |тель  ||        |         |         |         |       |резуль-| связи |      ||        |         |         |         |       |татов в| с ПЭВМ|      ||        |         |         |         |       |памяти |       |      ||        |         |---------|---------|-------|       |       |      ||        |         |  мкЗв/ч |    кэВ  |   %   |       |       |      ||--------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|------||ДКС-90  |Тканеэкв.|0,1-10(6)|15-10000 |   20  |нет    |нет    |      ||        |Сцинтил- |         |         |       |       |       |      ||        |лятор    |         |         |       |       |       |      ||--------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|------||ДРГЗ-02 |Сцинтил- |0,01-100 |15-1250  |   15  |нет    |нет    |Не    ||        |лятор    |мкР/ч    |         |       |       |       |произ-||        |         |         |         |       |       |       |водит-||        |         |         |         |       |       |       |ся    ||--------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|------||"EL-1103|NaI(TI)  |0,05-100 |5-160    |   15  |  100  |RS-232C|АТОМ- ||        |         |         |         |       |       |       |ТЕХ(*)||--------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|------||EL-1119 |Тканеэкв.|0,05-    |20-3000  |   20  |  100  |RS-232C|АТОМ- ||        |Сцинтил- |10(7)    |         |       |       |       |ТЕХ(*)||        |лятор    |         |         |       |       |       |      |-----------------------------------------------------------------------     (*) Научно-производственное предприятие АТОМТЕХ.  Республика Бела-русь, г.Минск.     (**) Дозиметр  EL-1103 может использоваться для проведения измере-ний после включения его в Государственный реестр средств измерений Кыр-гызской  Республики  или после прохождения метрологической аттестации всоответствии с ГОСТ 8.326-89.                                                             Приложение 3                 Рекомендуемая форма протокола измерений -----------------------------------------------------------------------|Предприятие:                            |Место измерений:            ||---------------------------------------------------------------------||Цель измерений:                                                      ||---------------------------------------------------------------------||Тип и номер установки:                                               ||---------------------------------------------------------------------||Источник излучения:                     |Режим работы:               ||---------------------------------------------------------------------||Перечень измерительных приборов:                                     ||---------------------------------------------------------------------||Гигиенические нормативы:                                             ||---------------------------------------------------------------------||Рекомендуемые мероприятия по уменьшению мощности экспозиционной  дозы||рентгеновского излучения:                                            ||---------------------------------------------------------------------||Заключение:                                                          ||---------------------------------------------------------------------||---------------------------------------------------------------------||Измерения проводил:                                                  |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|№ |    Номер точки    |  Мощность дозы |    Отн.   |  Описание места ||  |                   |----------------|погрешность|    измерений    ||  |                   | мкЗв/ч (мкР/ч) |-----------|                 ||  |                   |                |     %     |                 ||--|-------------------|----------------|-----------|-----------------||1 |                   |                |           |                 ||2 |                   |                |           |                 ||3 |                   |                |           |                 ||4 |                   |                |           |                 ||5 |                   |                |           |                 ||6 |                   |                |           |                 ||7 |                   |                |           |                 ||8 |                   |                |           |                 ||9 |                   |                |           |                 ||10|                   |                |           |                 ||11|                   |                |           |                 ||12|                   |                |           |                 ||13|                   |                |           |                 ||14|                   |                |           |                 ||15|                   |                |           |                 ||16|                   |                |           |                 ||17|                   |                |           |                 ||18|                   |                |           |                 ||19|                   |                |           |                 ||20|                   |                |           |                 |-----------------------------------------------------------------------                                                                 Приложение 4                   Рекомендуемая форма карточки учета                 индивидуальных доз внешнего облучения      1. Учреждение ____________________________________________________                           (наименование, адрес, телефон)     2. Ф.И.О. ________________________________________________________     3. Год рождения _________________________ 4. Пол _________________     5. Место работы __________________________________________________     6. Должность _____________________________________________________     7. Стаж работы с ИИИ _____________________________________________     8. Домашний адрес, телефон _______________________________________     9. Метод измерения дозы __________________________________________                                 (тип дозиметра, время экспозиции)     10. Данные о дозах облучения:-----------------------------------------------------------------------|   Месяц, квартал  |                  Доза, мкЗв (мбэр)              ||                   |-------------------------------------------------||                   | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 ||                   | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. ||-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||январь             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||февраль            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||март               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||I квартал          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||апрель             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||май                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||июнь               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||II квартал         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||июль               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||август             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||сентябрь           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||III квартал        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||октябрь            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||ноябрь             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||декабрь            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||IV квартал         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||За год             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||Суммарная доза на  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||конец года         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||Подпись            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||ответственного за  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||радиационный       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    ||контроль           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |-----------------------------------------------------------------------
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