Приложение 12

Утверждены
 постановлением Правительства Кыргызской Республики
 от 11 апреля 2016 года № 201

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ
 "Определение индивидуальных эффективных доз облучения пациентов при рентгенологических исследованиях с использованием измерителей произведения дозы на площадь"

1. Общие положения и область применения

1. Санитарные правила и нормативы "Определение индивидуальных эффективных доз облучения пациентов при рентгенологических исследованиях с использованием измерителей произведения дозы на площадь" (далее - санитарные правила) устанавливают методику определения эффективных доз облучения пациентов при проведении диагностических и профилактических медицинских рентгенологических исследований с использованием измерителей произведения дозы на площадь.

2. Санитарные правила распространяются на лечебно-профилактические организации и организации, осуществляющие контроль и учет эффективных доз облучения пациентов.

3. В санитарных правилах приведены коэффициенты перехода от непосредственно измеренной в ходе проведения рентгенологической процедуры величины - произведения дозы на площадь - к величине, регламентируемой законами Кыргызской Республики "О радиационной безопасности населения", "Технический регламент "О радиационной безопасности".

4. Эффективная доза - величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности.

5. Произведение дозы на площадь можно измерить дозиметрами - измерителями произведения дозы на площадь, имеющими в качестве детектора проходную ионизационную камеру, которая "прозрачна" для рентгеновского и светового пучков и не мешает работе рентгеновского аппарата.

2. Определение индивидуальной эффективной дозы облучения пациентов при проведении рентгенологических исследований

6. Индивидуальная эффективная доза Е облучения пациента, при проведении рентгенологического исследования, определяется по формуле 1:

Е = Ф х К, мкЗв, (1)

где:

Ф - измеренная величина произведения дозы на площадь при проведении рентгенологического исследования, Гр х см2;

К - коэффициент перехода к эффективной дозе облучения пациента данного возраста с учетом вида проведенного рентгенологического исследования, проекции, размеров поля, фокусного расстояния и анодного напряжения на трубке, мЗв/(Гр х см2).

7. Значение произведения дозы на площадь Ф должно определяться установленными дозиметрами, внесенными в Государственный реестр средств измерений Кыргызстандарта Кыргызской Республики (например, дозиметр рентгеновский клинический ДРК-1).

Дозиметр - измеритель произведения дозы на площадь состоит из проходной ионизационной камеры, связанной электрическим кабелем с измерительным пультом для обработки информации и вывода ее на дисплей, а в некоторых моделях и на встроенный принтер, печатающий протокол результатов измерений.

Проходная ионизирующая камера дозиметра устанавливается на выходе первичного пучка из глубинной диафрагмы так, чтобы его ось была нормальна плоскости камеры и проходила через ее центр, а пучок не выходил за пределы камеры. Измерительный пульт дозиметра размещается в комнате управления рентгеновским аппаратом. Подключение и порядок работы с дозиметром осуществляются в соответствии с техническим описанием и инструкцией по его эксплуатации.

Использование измерителей произведения дозы на площадь позволяет:

- выбрать оптимальные условия проведения рентгенологического исследования с целью получения максимальной диагностической информации при минимальной дозе облучения пациента за счет:

- выбора оптимальных физико-технических режимов исследования (величины анодного напряжения, силы тока, длительности экспозиции);

- ограничения размеров поля облучения;

- контролировать стабильность параметров рентгеновского аппарата в период эксплуатации.

Накопленная статистическая информация значений произведения дозы на площадь позволит сравнить дозовую нагрузку на пациентов при различных методах исследований и ввести контрольные уровни для основных дозообразующих рентгенологических исследований.

8. Коэффициенты перехода К к эффективной дозе при наиболее распространенных рентгенологических исследованиях для пациентов в возрасте от новорожденного до полугода, от 0,5 до 3 лет, от 3 до 8, от 8 до 13, от 13 до 19 и старше 19 лет приведены в таблицах 1-6.

В таблицах учитываются следующие параметры проведения рентгенологических исследований:

- вид исследования;

- проекция: передняя - ПЗ, задняя - ЗП, боковая - Б;

- размеры поля облучения - высота и ширина пучка на приемнике изображения;

- фокусное расстояние - расстояние от фокуса рентгеновской трубки до приемника изображения;

- значение анодного напряжения на рентгеновской трубке.

9. Относительная погрешность определения эффективной дозы облучения пациента складывается из погрешности расчета коэффициента К для "стандартного" человека и погрешности измерения дозиметра, что в сумме составляет ± 30%. При существенных отличиях в телосложении исследуемого пациента от параметров "стандартного" человека погрешность может достигать ± 40%.

10. Пример расчета индивидуальной эффективной дозы. Пациенту в возрасте 20 лет проведено рентгенографическое исследование грудной клетки в ЗП проекции, размер поля 30x40 см, фокусное расстояние 1 м, анодное напряжение - 90 кВ. Показание дозиметра равно:

Ф = 250 сГр/см2 = 2,5 Гр/см2. По таблице 6 определяем К = 0,2 мЗв/(Гр х см2). По формуле 1 вычисляем полученную пациентом индивидуальную эффективную дозу:

Е = Ф х К = 2,50 Гр/см2 х 0,2 мЗв/(Гр/см2) = 0,5 мЗв. Индивидуальная эффективная доза пациента с учетом суммарной погрешности равна 0,5 ± 0,2 мЗв.

3. Учет дозовой нагрузки пациентов

11. Рассчитанное значение индивидуальной эффективной дозы пациента должно быть зарегистрировано в листе учета дозовых нагрузок при рентгенологических исследованиях (лист вклеивается в медицинскую карту амбулаторного больного (ф. № 039/у) или историю развития ребенка (форма № 112/у) и в журнале учета ежедневных рентгенологических исследований (форма № 50/у). При выписке больного из стационара или после рентгенологического обследования в специализированных медицинских учреждениях значение дозовой нагрузки заносится в выписку (форма № 027/у). Впоследствии доза переносится в лист учета дозовых нагрузок медицинской карты амбулаторного больного (историю развития ребенка). В амбулаторную карту (историю развития ребенка) вклеивается и протокол результатов измерения, если дозиметр - измеритель произведения дозы на площадь - снабжен принтером.

4. Коэффициенты перехода к эффективной дозе

Таблица 1

| Возраст пациента от новорожденного до полугода |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Область исследования (метод исследования) | Проекция | Размер поля а-b, см | Фокусное расстояние, м | Анодное напряжение, кВ | К мЗв/(Гр - см2) |
| 1 | Легкие (р/г) | ЗП | 13x18 | 1,0 | 50-70 | 1,32 |
| 2 | Легкие (р/г) | ЗП | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,95 |
| 3 | Легкие (р/г) | Б | 13x18 | 1,0 | 60-80 | 1,64 |
| 4 | Легкие (р/г) | Б | 18x24 | 1,0 | 60-80 | 1,14 |
| 5 | Легкие (р/г) | ЗП | 20x20 | 0,4 | 60 | 1,01 |
| 6 | Череп (р/г) | ПЗ | 13x18 | 1,0 | 50-70 | 0,46 |
| 7 | Череп (р/г) | Б | 13x18 | 1,0 | 50-70 | 0,32 |
| 8 | Позвоночник (р/г) | ПЗ | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 1,38 |
| 9 | Позвоночник (р/г) | Б | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 1,00 |
| 10 | Плечо, ключица (р/г) | ПЗ | 13x18 | 1,0 | 50-60 | 1,48 |
| 11 | Таз (р/г) | ПЗ | 9x12 | 1,0 | 50-60 | 2,62 |
| 12 | Тазобедренные суставы (р/г) | ПЗ | 12x9 | 1,0 | 50-60 | 1,56 |
| 13 | Бедро (р/г) | ПЗ | 13x18 | 1,0 | 50 | 0,72 |
| 14 | Брюшная полость (р/г) | ЗП | 12x18 | 1,0 | 50-70 | 1,58 |
| 15 | Брюшная полость (р/г) | Б | 12x18 | 1,0 | 50-70 | 1,54 |
| 16 | Урография (р/г) | ПЗ | 12x18 | 1,0 | 50-70 | 2,48 |
| 17 | Цистография (р/г) | ПЗ | 12x18 | 1,0 | 50-70 | 1,70 |

Таблица 2

| Возраст пациента от полугода до 3 лет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Область исследования (метод исследования) | Проекция | Размер поля a-b, см | Фокусное расстояние, м | Анодное напряжение, кВ | К мЗв/(Гр - см2) |
| 1 | Легкие (р/г) | ЗП | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,57 |
| 2 | Легкие (р/г) | Б | 18x24 | 1,0 | 60-80 | 0,68 |
| 3 | Легкие (р/с) | ЗП | 20x20 | 0,4 | 60-70 | 0,73 |
| 4 | Череп (р/г) | ПЗ | 18x24 | 1,0 | 50-60 | 0,20 |
| 5 | Череп (р/г) | Б | 18x24 | 1,0 | 50-60 | 0,14 |
| 6 | Шейный отдел позвоночника (р/г) | ЗП | 9x13 | 0,8 | 50-70 | 0,18 |
| 7 | Шейный отдел позвоночника (р/г) | Б | 9x13 | 0,8 | 50-70 | 0,32 |
| 8 | Грудной отдел позвоночника (р/г) | ПЗ | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,94 |
| 9 | Грудной отдел позвоночника (р/г) | Б | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,44 |
| 10 | Поясничный отдел позвоночника (р/г) | ПЗ | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 1,09 |
| 11 | Поясничный отдел позвоночника (р/г) | Б | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,52 |
| 12 | Плечо, ключица (р/г) | ПЗ | 13x18 | 1,0 | 50-60 | 0,79 |
| 13 | Ребра, грудина (р/г) | ПЗ | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,95 |
| 14 | Таз, крестец (р/г) | ПЗ | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,90 |
| 15 | Тазобедренные суставы (р/г) | ПЗ | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,69 |
| 16 | Бедро (р/г) | ПЗ | 13x18 | 1,0 | 50-60 | 0,05 |
| 17 | Брюшная полость (р/г) | ЗП | 18x24 | 1,0 | 50-60 | 0,55 |
| 18 | Брюшная полость (р/г) | Б | 18x24 | 1,0 | 50-60 | 0,55 |
| 19 | Желудок (р/с) | ЗП | 15x15 | 0,4 | 60 | 0,60 |
| 20 | Желудок (р/г) | ЗП | 18x24 | 1,0 | 50-60 | 0,61 |
| 21 | Желудок (р/г) | ПЗ | 18x24 | 1,0 | 50-60 | 0,89 |
| 22 | Кишечник (р/с) | ЗП | 13x18 | 0,4 | 60 | 0,84 |
| 23 | Кишечник (р/г) | ЗП | 18x24 | 1,0 | 50-60 | 0,52 |
| 24 | Кишечник (р/г) | ПЗ | 18x24 | 1,0 | 50-60 | 0,86 |
| 25 | Холецистография (р/г) | ЗП | 13x18 | 1,0 | 50-60 | 0,77 |
| 26 | Урография (р/г) | ПЗ | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 1,10 |
| 27 | Цистография (р/г) | ПЗ | 18x24 | 1,0 | 50-60 | 0,73 |

Таблица 3

| Возраст пациента от 3 до 8 лет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Область исследования (метод исследования) | Проекция | Размер поля a-b, см | Фокусное расстояние, м | Анодное напряжение, кВ | К мЗв/(Гр - см2) |
| 1 | Легкие (р/г) | ЗП | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,37 |
| 2 | Легкие (р/г) | Б | 18x24 | 1,0 | 60-80 | 0,46 |
| 3 | Легкие (р/с) | ЗП | 20x20 | 0,4 | 60-70 | 0,45 |
| 4 | Череп (р/г) | ПЗ | 18x24 | 0,8 | 50-70 | 0,055 |
| 5 | Череп (р/г) | Б | 18x24 | 0,8 | 50-70 | 0,043 |
| 6 | Шейный отдел позвоночника (р/г) | ЗП | 15x15 | 0,8 | 50-60 | 0,056 |
| 7 | Шейный отдел позвоночника (р/г) | Б | 15x15 | 0,8 | 50-60 | 0,049 |
| 8 | Г рудной отдел позвоночника (р/г) | ПЗ | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,61 |
| 9 | Грудной отдел позвоночника (р/г) | Б | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,26 |
| 10 | Грудной отдел позвоночника (р/г) | ПЗ | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,62 |
| 11 | Поясничный отдел позвоночника (р/г) | Б | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,27 |
| 12 | Плечо, ключица (р/г) | ПЗ | 13x18 | 0,8 | 50-60 | 0,35 |
| 13 | Ребра, грудина (р/г) | ПЗ | 18x24 | 1,0 | 60-80 | 0,72 |
| 14 | Таз, крестец (р/г) | ПЗ | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,67 |
| 15 | Таз, крестец (р/г) | Б | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,31 |
| 16 | Тазобедренные суставы (р/г) | ПЗ | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,58 |
| 17 | Бедро (р/г) | ПЗ | 13x18 | 1,0 | 50-60 | 0,013 |
| 18 | Брюшная полость (р/г) | ЗП | 24x30 | 1,0 | 50-70 | 0,32 |
| 19 | Брюшная полость (р/г) | Б | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,35 |
| 20 | Желудок (р/с) | ЗП | 20x20 | 0,4 | 60-70 | 0,32 |
| 21 | Желудок (р/г) | ЗП | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,32 |
| 22 | Желудок (р/г) | ПЗ | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,57 |
| 23 | Желудок (р/г) | Б | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,38 |
| 24 | Кишечник (р/с) | ЗП | 20x20 | 0,4 | 60-70 | 0,44 |
| 25 | Кишечник (р/г) | ЗП | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,38 |
| 26 | Кишечник (р/г) | ПЗ | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,64 |
| 27 | Холецистография (р/г) | ЗП | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,41 |
| 28 | Урография (р/г) | ЗП | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,43 |
| 29 | Цистография (р/г) | ЗП | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,38 |

Таблица 4

| Возраст пациента от 8 до 13 лет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Область исследования (метод исследования) | Проекция | Размер поля a-b, см | Фокусное расстояние, м | Анодное напряжение, кВ | К мЗв/(Гр - см2) |
| 1 | Легкие (р/г) | ЗП | 24x30 | 1,0 | 50-70 | 0,26 |
| 2 | Легкие (р/г) | Б | 24x30 | 1,0 | 60-80 | 0,31 |
| 3 | Легкие (р/с) | ЗП | 20x20 | 0,4 | 60-70 | 0,35 |
| 4 | Череп (р/г) | ПЗ | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,036 |
| 5 | Череп (р/г) | Б | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,031 |
| 6 | Шейный отдел позвоночника (р/г) | ЗП | 13x18 | 0,8 | 50-70 | 0,094 |
| 7 | Шейный отдел позвоночника (р/г) | Б | 13x18 | 0,8 | 50-70 | 0,053 |
| 8 | Грудной отдел позвоночника (р/г) | ПЗ | 24x30 | 1,0 | 50-70 | 0,42 |
| 9 | Грудной отдел позвоночника (р/г) | Б | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,18 |
| 10 | Поясничный отдел позвоночника (р/г) | ПЗ | 24x30 | 1,0 | 50-70 | 0,38 |
| 11 | Поясничный отдел позвоночника (р/г) | Б | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,15 |
| 12 | Плечо, ключица (р/г) | ПЗ | 13x18 | 0,8 | 50-60 | 0,086 |
| 13 | Ребра, грудина (р/г) | ПЗ | 24x30 | 1,0 | 60-70 | 0,42 |
| 14 | Таз, крестец (р/г) | ПЗ | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,59 |
| 15 | Таз, крестец (р/г) | Б | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,21 |
| 16 | Тазобедренные суставы (р/г) | ПЗ | 24x30 | 1,0 | 50-70 | 0,36 |
| 17 | Бедро (р/г) | ПЗ | 13x18 | 0,8 | 50-60 | 0,01 |
| 18 | Брюшная полость (р/г) | ЗП | 24x30 | 1,0 | 60-80 | 0,28 |
| 19 | Брюшная полость (р/г) | Б | 24x30 | 1,0 | 60-80 | 0,21 |
| 20 | Желудок (р/с) | ЗП | 15x15 | 0,4 | 60-70 | 0,23 |
| 21 | Желудок (р/г) | ЗП | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,20 |
| 22 | Желудок (р/г) | Б | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,23 |
| 23 | Кишечник (р/с) | ЗП | 20x20 | 0,4 | 60-70 | 0,36 |
| 24 | Кишечник (р/г) | ЗП | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,28 |
| 25 | Холецистография (р/г) | ЗП | 18x24 | 1,0 | 50-70 | 0,22 |
| 26 | Урография (р/г) | ЗП | 24x30 | 1,0 | 50-70 | 0,23 |
| 27 | Цистография (р/г) | ЗП | 24x30 | 1,0 | 50-70 | 0,22 |

Таблица 5

| Возраст пациента от 13 до 19 лет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Область исследования (метод исследования) | Проекция | Размер поля a-b, см | Фокусное расстояние, м | Анодное напряжение, кВ | К мЗв/(Гр - см2) |
| 1 | Легкие (р/г) | ЗП | 30x40 | 1,0 | 60-80 | 0,17 |
| 2 | Легкие (р/г) | Б | 30x40 | 1,0 | 60-80 | 0,15 |
| 3 | Легкие (р/с) | ЗП | 30x40 | 0,4 | 70-80 | 0,23 |
| 4 | Череп (флюорография) | ЗП | 35x35 | 1,0 | 60-80 | 0,16 |
| 5 | Череп (р/г) | ПЗ | 24x30 | 1,0 | 50-70 | 0,031 |
| 6 | Череп (р/г) | Б | 24x30 | 1,0 | 50-70 | 0,025 |
| 7 | Шейный отдел позвоночника (р/г) | ЗП | 18x24 | 0,8 | 60-70 | 0,053 |
| 8 | Шейный отдел позвоночника (р/г) | Б | 18x24 | 0,8 | 60-70 | 0,036 |
| 9 | Грудной отдел позвоночника (р/г) | ПЗ | 24x30 | 1,0 | 60-80 | 0,28 |
| 10 | Грудной отдел позвоночника (р/г) | Б | 15x40 | 1,0 | 60-80 | 0,117 |
| 11 | Поясничный отдел позвоночника (р/г) | ПЗ | 24x30 | 1,0 | 60-80 | 0,29 |
| 12 | Поясничный отдел позвоночника (р/г) | Б | 15x40 | 1,0 | 60-80 | 0,11 |
| 13 | Плечо, ключица (р/г) | ПЗ | 18x24 | 0,8 | 50-70 | 0,18 |
| 14 | Ребра, грудина (р/г) | ПЗ | 24x30 | 1,0 | 60-80 | 0,30 |
| 15 | Таз, крестец (р/г) | ПЗ | 30x24 | 1,0 | 60-80 | 0,25 |
| 16 | Таз, крестец (р/г) | Б | 24x30 | 1,0 | 60-80 | 0,12 |
| 17 | Тазобедренные суставы (р/г) | ПЗ | 24x30 | 1,0 | 60-80 | 0,34 |
| 18 | Бедро (р/г) | ПЗ | 24x30 | 1,0 | 60-80 | 0,009 |
| 19 | Брюшная полость (р/г) | ЗП | 24x30 | 0,8 | 60-80 | 0,19 |
| 20 | Брюшная полость (р/г) | Б | 24x30 | 0,8 | 60-80 | 0,12 |
| 21 | Желудок (р/с) | ЗП | 20x20 | 0,4 | 70-90 | 0,16 |
| 22 | Желудок (р/г) | ЗП | 18x24 | 1,0 | 70-90 | 0,18 |
| 23 | Желудок (р/г) | Б | 18x24 | 1,0 | 70-90 | 0,20 |
| 24 | Кишечник (р/с) | ЗП | 20x20 | 0,4 | 70-90 | 0,28 |
| 25 | Кишечник (р/г) | ЗП | 30x40 | 1,0 | 70-90 | 0,18 |
| 26 | Холецистография (р/г) | ЗП | 24x30 | 1,0 | 60-80 | 0,14 |
| 27 | Урография (р/г) | ЗП | 24x30 | 1,0 | 60-80 | 0,16 |
| 28 | Цистография (р/г) | ЗП | 24x30 | 1,0 | 60-80 | 0,19 |

Таблица 6

| Возраст пациента больше 19 лет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Область исследования (метод исследования) | Проекция | Размер поля a-b, см | Фокусное расстояние, м | Анодное напряжение, кВ | К мЗв/(Гр - см2) |
| 1 | Легкие (р/г) | ЗП | 30x40 | 1,0 | 80-90 | 0,20 |
| 2 | Легкие (р/г) | ЗП | 30x40 | 1,5 | 80-90 | 0,19 |
| 3 | Легкие (р/г) | Б | 30x40 | 1,5 | 90-100 | 0,15 |
| 4 | Легкие (р/с) | ЗП | 30x30 | 0,6 | 80 | 0,21 |
| 5 | Легкие (p/с)+УРИ | ЗП | 30x30 | 0,6 | 60 | 0,14 |
| 6 | Череп (флюорография) | ЗП | 35x35 | 1,0 | 80 | 0,18 |
| 7 | Череп (р/г) | ПЗ | 24x30 | 1,0 | 60-70 | 0,071 |
| 8 | Череп (р/г) | Б | 24x30 | 1,0 | 60-70 | 0,03 |
| 9 | Шейный отдел позвоночника (р/г) | ЗП | 18x24 | 0,8 | 70-80 | 0,054 |
| 10 | Шейный отдел позвоночника (р/г) | Б | 18x24 | 0,8 | 70-80 | 0,125 |
| 11 | Грудной отдел позвоночника (р/г) | ПЗ | 24x30 | 1,0 | 80 | 0,22 |
| 12 | Грудной отдел позвоночника (р/г) | ПЗ | 15x40 | 1,0 | 80 | 0,14 |
| 13 | Грудной отдел позвоночника (р/г) | Б | 24x30 | 1,0 | 80 | 0,13 |
| 14 | Грудной отдел позвоночника (р/г) | Б | 15x40 | 1,0 | 80 | 0,14 |
| 15 | Поясничный отдел позвоночника (р/г) | ПЗ | 24x30 | 1,0 | 80 | 0,25 |
| 16 | Поясничный отдел позвоночника (р/г) | ПЗ | 15x40 | 1,0 | 80 | 0,21 |
| 17 | Поясничный отдел позвоночника (р/г) | ПЗ | 24x30 | 1,0 | 90 | 0,10 |
| 18 | Поясничный отдел позвоночника (р/г) | Б | 15x40 | 1,0 | 90 | 0,11 |
| 19 | Плечо, ключица (р/г) | ПЗ | 24x18 | 1,0 | 70-80 | 0,085 |
| 20 | Ребра, грудина (р/г) | ПЗ | 30x40 | 1,0 | 80 | 0,25 |
| 21 | Ребра, грудина (р/г) | ПЗ | 24x30 | 1,0 | 80 | 0,24 |
| 22 | Таз, крестец (р/г) | ПЗ | 40x30 | 1,0 | 80-90 | 0,195 |
| 23 | Таз, крестец (р/г) | Б | 30x24 | 1,0 | 90-100 | 0,125 |
| 24 | Тазобедренные суставы (р/г) | ПЗ | 24x30 | 1,0 | 70-90 | 0,31 |
| 25 | Бедро (р/г) | ПЗ | 15x40 | 1,0 | 70-80 | 0,054 |
| 26 | Пищевод (р/с) | ЗП | 20x35 | 0,6 | 90-100 | 0,205 |
| 27 | Пищевод (р/с)+УРИ | ЗП | 20x35 | 0,6 | 60-70 | 0,135 |
| 28 | Желудок (р/с) | ЗП | 24x30 | 0,6 | 90-100 | 0,19 |
| 29 | Желудок (р/с)+УРИ | ЗП | 24x30 | 0,6 | 80 | 0,16 |
| 30 | Желудок (р/г) | ЗП | 18x24 | 1,0 | 70-80 | 0,16 |
| 31 | Желудок (р/г) | Б | 18x24 | 1,0 | 70-80 | 0,135 |
| 32 | Кишечник (р/с) | ЗП | 30x30 | 0,6 | 90-100 | 0,215 |
| 33 | Кишечник (р/г) | ЗП | 30x40 | 1,0 | 90-100 | 0,20 |
| 34 | Кишечник (р/г) | Б | 30x40 | 1,0 | 100 | 0,13 |
| 35 | Холецистография (р/г) | ЗП | 18x24 | 1,0 | 90 | 0,13 |
| 36 | Холецистография (р/г) | ЗП | 24x30 | 1,0 | 90-100 | 0,155 |
| 37 | Урография (р/г) | ЗП | 40x30 | 1,0 | 80-90 | 0,135 |
| 38 | Цистография (р/г) | ЗП | 30x40 | 1,0 | 70-80 | 0,15 |

Примечание.

р/г - рентгенография;

р/с - рентгеноскопия;

+УРИ - рентгеноскопия с использованием усилителя рентгеновского изображения (УРИ);

ПЗ - переднезадняя проекция;

ЗП - заднепередняя проекция;

Б - боковая проекция (в этом случае приведено среднее значение эффективной дозы из двух значений, рассчитанных для облучения слева и справа);

а - ширина поля, b - высота поля.